## 연결정보
| 모드버스 RTU 통신 | RS232 결선도
RS232 통신 설정은 컨트롤러의 통신 설정옵션과 맞추어야 함
포트번호는 통신 설정옵션 중 기기번호와 맞추어야 함
다이렉트 케이블 사용
장비 |  |  | RS232 다이렉트케이블 |  | PC or 노트북

## 통신레지스터맵
REG No. | 화면명 | 항목 | Byte | 설정 범위 | 수식(READ) | 비고 |  | V1.00 | 2015/09/23일 업데이트
1000 |  | 현재 온도 SV | 2 |  | X/100 |  | READ ONLY
1001 |  | 온도 PV | 2 |  | X/100 |  | READ ONLY
1002 |  | 온도 PV | 2 |  | X/100 |  | READ ONLY
1003 |  | 온도 MV | 2 |  | X/10 |  | READ ONLY
1004 |  | 현재 습도 SV | 2 |  | X/100 |  | READ ONLY
1005 |  | 습도 PV (상대습도) | 2 |  | X/100 |  | READ ONLY
1006 |  | 습도 PV (습구온도) | 2 |  | X/100 |  | READ ONLY
1007 |  | 습도 MV | 2 |  | X/10 |  | READ ONLY
1008 |  | 세그먼트 진행 시간(상위) | 2 |  |  | 시간단위 초 | READ ONLY
1009 |  | 세그먼트 진행 시간(하위) | 2 |  |  |  | READ ONLY
1010 |  | 세그먼트 설정 시간(상위) | 2 |  |  | 시간단위 초 | READ ONLY
1011 |  | 세그먼트 설정 시간(하위) | 2 |  |  |  | READ ONLY
1012 |  | 운전시간(상위) | 2 |  |  | 시간단위 초 | READ ONLY
1013 |  | 운전시간(하위) | 2 |  |  |  | READ ONLY
1014 |  | 설정된 세그먼트 개수 | 2 |  |  |  | READ ONLY
…
1026 |  | 신호 상태 레지스터 1 | 2 | (L) IS 1~IS 16 (H) |  |  | READ ONLY
1027 |  | 신호 상태 레지스터 2 | 2 | (L) TS 1~TS 8, T 1~T 6, H 1~H 2 (H) |  |  | READ ONLY
1028 |  | 신호 상태 레지스터 3 | 2 | (L) S.AS 1~S.AS 8, P.AS 1~P.AS 4 (H) |  |  | READ ONLY
1029 |  | 신호 상태 레지스터 4 | 2 | (L) DI 1~DI 16 (H) |  |  | READ ONLY
1030 |  | 신호 상태 레지스터 5 | 2 | (L) DI 17~ DI 32 (H) |  |  | READ ONLY
1031 |  | 신호 상태 레지스터 6 | 2 | (L) 대기, 복합, 에러, 프로그램종료, 정치종료, 지연1, 지연2, 배수, 온도운전, 온도번아웃, 온도상승, 온도유지, 온도하강, 습도운전, 습도번아웃, 습도상승 (H) |  |  | READ ONLY
1032 |  | 신호 상태 레지스터 7 | 2 | 습도유지, 습도하강, 사용자버튼, FAN, RUN, none, none, none |  |  | READ ONLY
1033 |  | DI 신호 상태(상위) | 2 | (L) DI 1~DI 16 (H) |  |  | READ ONLY
1034 |  | DI 신호 상태(하위) | 2 | (L) DI 17~ DI 32 (H) |  |  | READ ONLY
1035 |  | DI 에러신호 상태(상위) | 2 | (L) DI 1~DI 16 (H) |  |  | READ ONLY
1036 |  | DI 에러신호 상태(하위) | 2 | (L) DI 17~ DI 32 (H) |  |  | READ ONLY
1037 |  | DO 출력 상태(상위) | 2 | (L) DO 1~DO 16 (H) |  |  | READ ONLY
1038 |  | DO 출력 상태(하위) | 2 | (L) DO 17~ DO 32 (H) |  |  | READ ONLY
1039 |  | 에러 상태(상위) | 2 | (L) io_comm1~io_comm6, pwm_comm, none, di_stop, ai1_err, ai2_err, none, none, none, none (H) |  |  | READ ONLY
1040 |  | 에러 상태(하위) | 2 | (L) fram, usr_para, prog_para, pwm_cal, if_config, none, none, none, ctl_comm, none, none, none, none, none, none, none (H) |  |  | READ ONLY
1041 |  | 동작 패턴 번호 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1042 |  | 동작 세그먼트 번호 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1043 |  | 패턴 반복 동작 횟수 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1044 |  | 패턴 반복 설정 횟수 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1045 |  | 상태 레지스터 | 2 | (L) di_run, di_step, di_hold, b3, init, b5, prog_init : 2, user_key, run_mode, b10, fram_chk, fram_ok, fram_err, fw_up, ready (H) |  |  | READ ONLY
1046 |  | 온도 제어/상태 레지스터 | 2 | (L) run, at, hold, wait, up, soak, down, rang_bout, rjc_err, mov_err, ov_err, bout, ad_err, cal_err, use_bout, comm_err (H) |  |  | READ ONLY
1047 |  | 습도 제어/상태 레지스터 | 2 | (L) run, at, hold, wait, up, soak, down, rang_bout, rjc_err, mov_err, ov_err, bout, ad_err, cal_err, use_bout, comm_err (H) |  |  | READ ONLY
1048 |  | 온도 PID ZONE 번호 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1049 |  | 습도 PID ZONE 번호 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1050 |  | 목표 온도 SV | 2 |  | X/100 |  | READ ONLY
1051 |  | 목표 습도 SV | 2 |  | X/100 |  | READ ONLY
1052 |  | 현재시간_년 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1053 |  | 현재시간_월 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1054 |  | 현재시간_일 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1055 |  | 현재시간_오전/오후 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1056 |  | 현재시간_시 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1057 |  | 현재시간_분 | 2 |  |  |  | READ ONLY
1058 |  | 현재시간_초 | 2 |  |  |  | READ ONLY
…
1500 |  | 목표 온도 SV | 2 | EU | X/100
1501 |  | 목표 습도 SV | 2 | EU | X/100
1502 |  | 온도 PID ZONE 번호 | 2 | 0~16
1503 |  | 습도 PID ZONE 번호 | 2 | 0~16
1504 |  | 시스템제어 레지스터 | 2 | (L) none, none, none, none, user_key, none, prog_init, : 2, none, run_mode_change, none, none, none, none, none, none (H)
1505 |  | 온도 제어 레지스터 | 2 | (L) run, stop, at_on, at_off, hold_on, hold_off, step, none, none, none, none, none, none, none, none, none (H)
1506 |  | 습도 제어 레지스터 | 2 | (L) run, stop, at_on, at_off, hold_on, hold_off, step, none, none, none, none, none, none, none, none, none (H)
1507 |  | 시작 패턴 | 2 | 1~100
1508 |  | 시작 세그먼트 | 2 | 1~100
1509 |  | 인터럽트 시작 패턴 | 2 | 1~100
1510 |  | 인터럽트 시작 세그먼트 | 2 | 1~100
…
1520 | 현재시간 | 현재시간_년 | 2 | 2000~2099
1521 |  | 현재시간_월 | 2 | 1~12
1522 |  | 현재시간_일 | 2 | 1~31
1523 |  | 현재시간_오전/오후 | 2 | 오전(0), 오후(1)
1524 |  | 현재시간_시 | 2 | 1~12
1525 |  | 현재시간_분 | 2 | 0~59
1526 |  | 현재시간_초 | 2 | 0~59
…
2000 | 입력설정 | 온도 센서 종류 | 2 | *입력표 참조
2001 |  | 온도 입력 하한 | 2 | *입력표 참조 | X/100
2002 |  | 온도 입력 상한 | 2 | *입력표 참조 | X/100
2003 |  | 온도 사용범위 하한 | 2 | EU(0) | X/100
2004 |  | 온도 사용범위 상한 | 2 | EU(100) | X/100
2005 |  | 온도 보정구간 1 | 2 | 온도 사용범위 하한~온도 보정구간 2 | X/100
2006 |  | 온도 보정구간 2 | 2 | 온도 보정구간 1~온도 보정구간 3 | X/100
2007 |  | 온도 보정구간 3 | 2 | 온도 보정구간 2~온도 보정구간 4 | X/100
2008 |  | 온도 보정구간 4 | 2 | 온도 보정구간 3~온도 보정구간 5 | X/100
2009 |  | 온도 보정구간 5 | 2 | 온도 보정구간 4~온도 보정구간 6 | X/100
2010 |  | 온도 보정구간 6 | 2 | 온도 보정구간 5~온도 사용범위 상한 | X/100
2011 |  | 온도 부분보정값 1 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2012 |  | 온도 부분보정값 2 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2013 |  | 온도 부분보정값 3 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2014 |  | 온도 부분보정값 4 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2015 |  | 온도 부분보정값 5 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2016 |  | 온도 부분보정값 6 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2017 |  | 온도 부분보정값 7 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2018 |  | 온도 부분보정값 8 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2019 |  | 온도 소수점 위치 | 2 | *수정 불가 |  |  | READ ONLY
…
2021 | 입력설정 | 온도 전체 보정값 | 2 | -100.00~100.00 | X/100
2022 |  | 온도 필터 시간 | 2 | 0~120[초]
2023 |  | 습도 센서 종류 | 2 | *입력표 참조
2024 |  | 습도 입력 하한 | 2 | *입력표 참조 | X/100
2025 |  | 습도 입력 상한 | 2 | *입력표 참조 | X/100
2026 |  | 습도 사용범위 하한 | 2 | EU(0) | X/100
2027 |  | 습도 사용범위 상한 | 2 | EU(100) | X/100
2028 |  | 습도 보정구간 1 | 2 | 습도 사용범위 하한~습도 보정구간 2 | X/100
2029 |  | 습도 보정구간 2 | 2 | 습도 보정구간 1~습도 보정구간 3 | X/100
2030 |  | 습도 보정구간 3 | 2 | 습도 보정구간 2~습도 보정구간 4 | X/100
2031 |  | 습도 보정구간 4 | 2 | 습도 보정구간 3~습도 보정구간 5 | X/100
2032 |  | 습도 보정구간 5 | 2 | 습도 보정구간 4~습도 보정구간 6 | X/100
2033 |  | 습도 보정구간 6 | 2 | 습도 보정구간 5~습도 사용범위 상한 | X/100
2034 |  | 습도 부분보정값 1 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2035 |  | 습도 부분보정값 2 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2036 |  | 습도 부분보정값 3 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2037 |  | 습도 부분보정값 4 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2038 |  | 습도 부분보정값 5 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2039 |  | 습도 부분보정값 6 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2040 |  | 습도 부분보정값 7 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2041 |  | 습도 부분보정값 8 | 2 | -50.00~50.00 | X/100
2042 |  | 습도 소수점 위치 | 2 | *수정 불가 |  |  | READ ONLY
…
2044 | 입력설정 | 습도 전체 보정값 | 2 | -100.00~100.00 | X/100
2045 |  | 습도 필터 시간 | 2 | 0~120[초]
2046 |  | 건습구 보정값 | 2 | -100.00~100.00 | X/100
2047 |  | 건습구 제어 범위 하한 | 2 | EU(0) | X/100
2048 |  | 건습구 제어 범위 상한 | 2 | EU(100) | X/100
…
2051 | 출력설정 | 온도 제어출력 종류 | 2 | SSR(0), SCR(1)
2052 |  | 온도 SSR 주기 | 2 | 1~1000
2053 |  | 온도 제어출력 방향 | 2 | 정동작(0), 역동작(1)
2054 |  | 습도 제어출력 종류 | 2 | SSR(0), SCR(1)
2055 |  | 습도 SSR 주기 | 2 | 1~1000
2056 |  | 습도 제어출력 방향 | 2 | 정동작(0), 역동작(1)
2057 |  | 온도 전송출력 종류 | 2 | PV(0), SV(1), MV(2)
2058 |  | 온도 전송출력 범위 하한 | 2 | EU(0) 또는 0.0 | X/100
2059 |  | 온도 전송출력 범위 상한 | 2 | EU(100) 또는 100.0 | X/100
2060 |  | 온도 단선 출력 | 2 | 0mA(0), 4mA(1)
2061 |  | 습도 전송출력 종류 | 2 | PV(0), SV(1), MV(2)
2062 |  | 습도 전송출력 범위 하한 | 2 | EU(0) 또는 0.0 | X/100
2063 |  | 습도 전송출력 범위 상한 | 2 | EU(100) 또는 100.0 | X/100
2064 |  | 습도 단선 출력 | 2 | 0mA(0), 4mA(1)
…
2070 | PID | 온도 PID ZONE 1 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2071 |  | 온도 PID ZONE 1 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2072 |  | 온도 PID ZONE 1 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2073 |  | 온도 PID ZONE 1 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2074 |  | 온도 PID ZONE 1 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2075 |  | 온도 PID ZONE 2 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2076 |  | 온도 PID ZONE 2 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2077 |  | 온도 PID ZONE 2 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2078 |  | 온도 PID ZONE 2 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2079 |  | 온도 PID ZONE 2 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2080 |  | 온도 PID ZONE 3 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2081 |  | 온도 PID ZONE 3 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2082 |  | 온도 PID ZONE 3 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2083 |  | 온도 PID ZONE 3 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2084 |  | 온도 PID ZONE 3 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2085 |  | 온도 PID ZONE 4 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2086 |  | 온도 PID ZONE 4 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2087 |  | 온도 PID ZONE 4 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2088 |  | 온도 PID ZONE 4 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2089 |  | 온도 PID ZONE 4 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2090 |  | 온도 PID ZONE 5 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2091 |  | 온도 PID ZONE 5 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2092 |  | 온도 PID ZONE 5 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2093 |  | 온도 PID ZONE 5 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2094 |  | 온도 PID ZONE 5 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2095 |  | 온도 PID ZONE 6 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2096 |  | 온도 PID ZONE 6 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2097 |  | 온도 PID ZONE 6 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2098 |  | 온도 PID ZONE 6 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2099 |  | 온도 PID ZONE 6 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2100 |  | 온도 PID ZONE 7 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2101 |  | 온도 PID ZONE 7 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2102 |  | 온도 PID ZONE 7 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2103 |  | 온도 PID ZONE 7 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2104 |  | 온도 PID ZONE 7 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2105 |  | 온도 PID ZONE 8 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2106 |  | 온도 PID ZONE 8 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2107 |  | 온도 PID ZONE 8 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2108 |  | 온도 PID ZONE 8 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2109 |  | 온도 PID ZONE 8 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2110 |  | 온도 PID ZONE 9 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2111 |  | 온도 PID ZONE 9 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2112 |  | 온도 PID ZONE 9 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2113 |  | 온도 PID ZONE 9 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2114 |  | 온도 PID ZONE 9 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2115 |  | 온도 PID ZONE 10 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2116 |  | 온도 PID ZONE 10 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2117 |  | 온도 PID ZONE 10 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2118 |  | 온도 PID ZONE 10 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2119 |  | 온도 PID ZONE 10 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2120 |  | 온도 PID ZONE 11 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2121 |  | 온도 PID ZONE 11 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2122 |  | 온도 PID ZONE 11 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2123 |  | 온도 PID ZONE 11 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2124 |  | 온도 PID ZONE 11 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2125 |  | 온도 PID ZONE 12 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2126 |  | 온도 PID ZONE 12 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2127 |  | 온도 PID ZONE 12 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2128 |  | 온도 PID ZONE 12 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2129 |  | 온도 PID ZONE 12 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2130 |  | 온도 PID ZONE 13 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2131 |  | 온도 PID ZONE 13 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2132 |  | 온도 PID ZONE 13 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2133 |  | 온도 PID ZONE 13 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2134 |  | 온도 PID ZONE 13 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2135 |  | 온도 PID ZONE 14 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2136 |  | 온도 PID ZONE 14 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2137 |  | 온도 PID ZONE 14 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2138 |  | 온도 PID ZONE 14 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2139 |  | 온도 PID ZONE 14 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2140 |  | 온도 PID ZONE 15 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2141 |  | 온도 PID ZONE 15 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2142 |  | 온도 PID ZONE 15 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2143 |  | 온도 PID ZONE 15 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2144 |  | 온도 PID ZONE 15 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2145 |  | 온도 PID ZONE 16 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2146 |  | 온도 PID ZONE 16 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2147 |  | 온도 PID ZONE 16 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2148 |  | 온도 PID ZONE 16 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2149 |  | 온도 PID ZONE 16 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2150 |  | 온도 AT GAIN | 2 | 0.01~10.00 | X/100
2151 |  | 온도 HYS. | 2 | EUS | X/100
2152 |  | 온도 ZONE 경계값(하) | 2 | EU(0)~경계값(중) | X/100
2153 |  | 온도 ZONE 경계값(중) | 2 | 경계값(하)~경계값(상) | X/100
2154 |  | 온도 ZONE 경계값(상) | 2 | 경계값(상)~EU(100) | X/100
2155 |  | 온도 과적분방지(ARW) | 2 | 50.00~200.00 | X/100
2156 |  | 온도 ARW 모드 | 2 | AUTO(0), MANUAL(1)
…
2162 | PID | 습도 PID ZONE 1 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2163 |  | 습도 PID ZONE 1 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2164 |  | 습도 PID ZONE 1 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2165 |  | 습도 PID ZONE 1 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2166 |  | 습도 PID ZONE 1 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2167 |  | 습도 PID ZONE 2 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2168 |  | 습도 PID ZONE 2 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2169 |  | 습도 PID ZONE 2 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2170 |  | 습도 PID ZONE 2 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2171 |  | 습도 PID ZONE 2 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2172 |  | 습도 PID ZONE 3 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2173 |  | 습도 PID ZONE 3 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2174 |  | 습도 PID ZONE 3 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2175 |  | 습도 PID ZONE 3 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2176 |  | 습도 PID ZONE 3 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2177 |  | 습도 PID ZONE 4 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2178 |  | 습도 PID ZONE 4 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2179 |  | 습도 PID ZONE 4 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2180 |  | 습도 PID ZONE 4 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2181 |  | 습도 PID ZONE 4 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2182 |  | 습도 PID ZONE 5 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2183 |  | 습도 PID ZONE 5 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2184 |  | 습도 PID ZONE 5 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2185 |  | 습도 PID ZONE 5 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2186 |  | 습도 PID ZONE 5 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2187 |  | 습도 PID ZONE 6 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2188 |  | 습도 PID ZONE 6 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2189 |  | 습도 PID ZONE 6 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2190 |  | 습도 PID ZONE 6 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2191 |  | 습도 PID ZONE 6 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2192 |  | 습도 PID ZONE 7 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2193 |  | 습도 PID ZONE 7 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2194 |  | 습도 PID ZONE 7 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2195 |  | 습도 PID ZONE 7 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2196 |  | 습도 PID ZONE 7 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2197 |  | 습도 PID ZONE 8 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2198 |  | 습도 PID ZONE 8 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2199 |  | 습도 PID ZONE 8 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2200 |  | 습도 PID ZONE 8 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2201 |  | 습도 PID ZONE 8 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2202 |  | 습도 PID ZONE 9 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2203 |  | 습도 PID ZONE 9 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2204 |  | 습도 PID ZONE 9 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2205 |  | 습도 PID ZONE 9 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2206 |  | 습도 PID ZONE 9 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2207 |  | 습도 PID ZONE 10 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2208 |  | 습도 PID ZONE 10 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2209 |  | 습도 PID ZONE 10 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2210 |  | 습도 PID ZONE 10 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2211 |  | 습도 PID ZONE 10 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2212 |  | 습도 PID ZONE 11 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2213 |  | 습도 PID ZONE 11 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2214 |  | 습도 PID ZONE 11 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2215 |  | 습도 PID ZONE 11 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2216 |  | 습도 PID ZONE 11 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2217 |  | 습도 PID ZONE 12 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2218 |  | 습도 PID ZONE 12 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2219 |  | 습도 PID ZONE 12 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2220 |  | 습도 PID ZONE 12 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2221 |  | 습도 PID ZONE 12 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2222 |  | 습도 PID ZONE 13 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2223 |  | 습도 PID ZONE 13 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2224 |  | 습도 PID ZONE 13 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2225 |  | 습도 PID ZONE 13 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2226 |  | 습도 PID ZONE 13 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2227 |  | 습도 PID ZONE 14 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2228 |  | 습도 PID ZONE 14 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2229 |  | 습도 PID ZONE 14 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2230 |  | 습도 PID ZONE 14 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2231 |  | 습도 PID ZONE 14 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2232 |  | 습도 PID ZONE 15 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2233 |  | 습도 PID ZONE 15 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2234 |  | 습도 PID ZONE 15 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2235 |  | 습도 PID ZONE 15 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2236 |  | 습도 PID ZONE 15 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2237 |  | 습도 PID ZONE 16 O/H | 2 | (ZONE OL)~100.0 | X/100
2238 |  | 습도 PID ZONE 16 O/L | 2 | 0.0~(ZONE OH) | X/100
2239 |  | 습도 PID ZONE 16 비례 영역 | 2 | 0.00~100.00 | X/100
2240 |  | 습도 PID ZONE 16 적분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2241 |  | 습도 PID ZONE 16 미분 시간 | 2 | 0.0~3000.0[초] | X/10
2242 |  | 습도 AT GAIN | 2 | 0.01~10.00 | X/100
2243 |  | 습도 HYS. | 2 | EUS | X/100
2244 |  | 습도 ZONE 경계값(하) | 2 | EU(0)~경계값(중) | X/100
2245 |  | 습도 ZONE 경계값(중) | 2 | 경계값(하)~경계값(상) | X/100
2246 |  | 습도 ZONE 경계값(상) | 2 | 경계값(상)~EU(100) | X/100
2247 |  | 습도 과적분방지(ARW) | 2 | 50.00~200.00 | X/100
2248 |  | 습도 ARW 모드 | 2 | AUTO(0), MANUAL(1)
2249 |  | PID ZONE 선택방식 | 2 | AUTO(0), MANUAL(1)
2250 |  | MANUAL PID 번호 | 2 | 1~16
2251 | DI | DI1 동작방식 | 2 | 에러(0), 운전/정지(1)
2252 |  | DI2 동작방식 | 2 | 에러(0), 홀드(1)
2253 |  | DI3 동작방식 | 2 | 에러(0), 스텝(1)
2254 |  | DI 입력상태 | 2 | 항상(0), 운전중(1)
2255 |  | DI 감지지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2256 |  | DI 감지지연시간[초] | 2 | 0~59[초]
2257 |  | DI 1 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2258 |  | DI 1 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2259 |  | DI 1 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2260 |  | DI 2 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2261 |  | DI 2 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2262 |  | DI 2 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2263 |  | DI 3 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2264 |  | DI 3 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2265 |  | DI 3 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2266 |  | DI 4 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2267 |  | DI 4 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2268 |  | DI 4 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2269 |  | DI 5 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2270 |  | DI 5 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2271 |  | DI 5 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2272 |  | DI 6 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2273 |  | DI 6 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2274 |  | DI 6 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2275 |  | DI 7 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2276 |  | DI 7 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2277 |  | DI 7 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2278 |  | DI 8 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2279 |  | DI 8 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2280 |  | DI 8 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2281 |  | DI 9 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2282 |  | DI 9 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2283 |  | DI 9 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2284 |  | DI 10 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2285 |  | DI 10 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2286 |  | DI 10 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2287 |  | DI 11 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2288 |  | DI 11 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2289 |  | DI 11 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2290 |  | DI 12 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2291 |  | DI 12 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2292 |  | DI 12 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2293 |  | DI 13 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2294 |  | DI 13 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2295 |  | DI 13 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2296 |  | DI 14 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2297 |  | DI 14 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2298 |  | DI 14 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2299 |  | DI 15 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2300 |  | DI 15 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2301 |  | DI 15 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2302 |  | DI 16 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2303 |  | DI 16 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2304 |  | DI 16 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2305 |  | DI 17 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2306 |  | DI 17 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2307 |  | DI 17 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2308 |  | DI 18 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2309 |  | DI 18 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2310 |  | DI 18 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2311 |  | DI 19 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2312 |  | DI 19 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2313 |  | DI 19 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2314 |  | DI 20 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2315 |  | DI 20 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2316 |  | DI 20 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2317 |  | DI 21 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2318 |  | DI 21 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2319 |  | DI 21 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2320 |  | DI 22 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2321 |  | DI 22 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2322 |  | DI 22 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2323 |  | DI 23 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2324 |  | DI 23 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2325 |  | DI 23 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2326 |  | DI 24 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2327 |  | DI 24 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2328 |  | DI 24 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2329 |  | DI 25 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2330 |  | DI 25 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2331 |  | DI 25 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2332 |  | DI 26 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2333 |  | DI 26 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2334 |  | DI 26 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2335 |  | DI 27 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2336 |  | DI 27 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2337 |  | DI 27 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2338 |  | DI 28 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2339 |  | DI 28 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2340 |  | DI 28 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2341 |  | DI 29 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2342 |  | DI 29 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2343 |  | DI 29 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2344 |  | DI 30 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2345 |  | DI 30 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2346 |  | DI 30 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2347 |  | DI 31 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2348 |  | DI 31 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2349 |  | DI 31 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2350 |  | DI 32 감지 후 동작방법 | 2 | 에러정지(0), 시간정지(1), 에러운전(2), 운전(3)
2351 |  | DI 32 접점방식 | 2 | A접점(0), B접점(1)
2352 |  | DI 32 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2353 | DO | I.S 1 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2354 |  | I.S 2 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2355 |  | I.S 3 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2356 |  | I.S 4 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2357 |  | I.S 5 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2358 |  | I.S 6 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2359 |  | I.S 7 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2360 |  | I.S 8 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2361 |  | I.S 9 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2362 |  | I.S 10 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2363 |  | I.S 11 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2364 |  | I.S 12 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2365 |  | I.S 13 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2366 |  | I.S 14 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2367 |  | I.S 15 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2368 |  | I.S 16 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2369 |  | T.S #1 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2370 |  | T.S #2 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2371 |  | T.S #3 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2372 |  | T.S #4 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
…
2377 | DO | T1 지연시간 | 2 | 0~9999[초]
2378 |  | T1 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2379 |  | T2 지연시간 | 2 | 0~9999[초]
2380 |  | T2 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2381 |  | T3 지연시간 | 2 | 0~9999[초]
2382 |  | T3 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2383 |  | T4 지연시간 | 2 | 0~9999[초]
2384 |  | T4 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2385 |  | T5 지연시간 | 2 | 0~9999[초]
2386 |  | T5 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2387 |  | T6 지연시간 | 2 | 0~9999[초]
2388 |  | T6 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2389 |  | H1 지연시간 | 2 | 0~9999[초]
2390 |  | H1 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2391 |  | H2 지연시간 | 2 | 0~9999[초]
2392 |  | H2 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2393 |  | 시스템 경보 1 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2394 |  | 시스템 경보 2 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2395 |  | 시스템 경보 3 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2396 |  | 시스템 경보 4 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2397 |  | 시스템 경보 5 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2398 |  | 시스템 경보 6 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2399 |  | 시스템 경보 7 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2400 |  | 시스템 경보 8 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2401 |  | 패턴 경보 #1 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2402 |  | 패턴 경보 #2 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2403 |  | 패턴 경보 #3 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2404 |  | 패턴 경보 #4 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
…
2409 | DO | WAIT신호 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
2410 |  | WAIT신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2411 |  | 복합신호 IS 번호1 | 2 | 0~16
2412 |  | 복합신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2413 |  | D.I 1 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2414 |  | D.I 2 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2415 |  | D.I 3 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2416 |  | D.I 4 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2417 |  | D.I 5 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2418 |  | D.I 6 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2419 |  | D.I 7 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2420 |  | D.I 8 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2421 |  | D.I 9 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2422 |  | D.I 10 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2423 |  | D.I 11 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2424 |  | D.I 12 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2425 |  | D.I 13 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2426 |  | D.I 14 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2427 |  | D.I 15 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2428 |  | D.I 16 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2429 |  | D.I 17 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2430 |  | D.I 18 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2431 |  | D.I 19 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2432 |  | D.I 20 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2433 |  | D.I 21 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2434 |  | D.I 22 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2435 |  | D.I 23 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2436 |  | D.I 24 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2437 |  | D.I 25 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2438 |  | D.I 26 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2439 |  | D.I 27 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2440 |  | D.I 28 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2441 |  | D.I 29 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2442 |  | D.I 30 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2443 |  | D.I 31 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2444 |  | D.I 32 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2445 |  | D.I 에러 설정시간 | 2 | 0~9999[분]
2446 |  | D.I 에러 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2447 |  | 프로그램 종료신호 설정시간 | 2 | 0~9999[분]
2448 |  | 프로그램 종료신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2449 |  | 정치 종료신호 설정시간 | 2 | 0~9999[분]
2450 |  | 정치 종료신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2451 |  | 지연신호 1 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2452 |  | 지연신호 1 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2453 |  | 지연신호 2 설정시간 | 2 | 0~9999[분]
2454 |  | 지연신호 2 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2455 |  | 배수신호 설정시간 | 2 | 0~9999[분]
2456 |  | 배수신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2457 |  | 온도 제어신호 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2458 |  | 온도 제어신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2459 |  | 온도 단선신호 설정시간 | 2 | 0~9999[분]
2460 |  | 온도 단선신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2461 |  | 온도 상승신호 편차 | 2 | EUS | X/100
2462 |  | 온도 상승신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2463 |  | 온도 유지신호 설정시간 | 2 | 0~9999[분]
2464 |  | 온도 유지신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2465 |  | 온도 하강신호 편차 | 2 | EUS | X/100
2466 |  | 온도 하강신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2467 |  | 습도 제어신호 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2468 |  | 습도 제어신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2469 |  | 습도 단선신호 설정시간 | 2 | 0~9999[분]
2470 |  | 습도 단선신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2471 |  | 습도 상승신호 편차 | 2 | EUS | X/100
2472 |  | 습도 상승신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2473 |  | 습도 유지신호 설정시간 | 2 | 0~9999[분]
2474 |  | 습도 유지신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2475 |  | 습도 하강신호 편차 | 2 | EUS | X/100
2476 |  | 습도 하강신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2477 |  | 사용자 버튼 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2478 |  | 팬신호 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2479 |  | 팬신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2480 |  | 운전신호 설정시간 | 2 | 0~9999[초]
2481 |  | 운전신호 릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2482 | 이너시그널 | I.S 1 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2483 |  | I.S 1 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2484 |  | I.S 1 범위하한 | 2 |  | X/100
2485 |  | I.S 1 범위상한 | 2 |  | X/100
2486 |  | I.S 1 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2487 |  | I.S 1 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2488 |  | I.S 1 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2489 |  | I.S 2 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2490 |  | I.S 2 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2491 |  | I.S 2 범위하한 | 2 |  | X/100
2492 |  | I.S 2 범위상한 | 2 |  | X/100
2493 |  | I.S 2 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2494 |  | I.S 2 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2495 |  | I.S 2 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2496 |  | I.S 3 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2497 |  | I.S 3 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2498 |  | I.S 3 범위하한 | 2 |  | X/100
2499 |  | I.S 3 범위상한 | 2 |  | X/100
2500 |  | I.S 3 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2501 |  | I.S 3 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2502 |  | I.S 3 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2503 |  | I.S 4 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2504 |  | I.S 4 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2505 |  | I.S 4 범위하한 | 2 |  | X/100
2506 |  | I.S 4 범위상한 | 2 |  | X/100
2507 |  | I.S 4 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2508 |  | I.S 4 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2509 |  | I.S 4 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2510 |  | I.S 5 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2511 |  | I.S 5 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2512 |  | I.S 5 범위하한 | 2 |  | X/100
2513 |  | I.S 5 범위상한 | 2 |  | X/100
2514 |  | I.S 5 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2515 |  | I.S 5 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2516 |  | I.S 5 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2517 |  | I.S 6 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2518 |  | I.S 6 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2519 |  | I.S 6 범위하한 | 2 |  | X/100
2520 |  | I.S 6 범위상한 | 2 |  | X/100
2521 |  | I.S 6 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2522 |  | I.S 6 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2523 |  | I.S 6 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2524 |  | I.S 7 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2525 |  | I.S 7 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2526 |  | I.S 7 범위하한 | 2 |  | X/100
2527 |  | I.S 7 범위상한 | 2 |  | X/100
2528 |  | I.S 7 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2529 |  | I.S 7 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2530 |  | I.S 7 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2531 |  | I.S 8 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2532 |  | I.S 8 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2533 |  | I.S 8 범위하한 | 2 |  | X/100
2534 |  | I.S 8 범위상한 | 2 |  | X/100
2535 |  | I.S 8 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2536 |  | I.S 8 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2537 |  | I.S 8 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2538 |  | I.S 9 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2539 |  | I.S 9 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2540 |  | I.S 9 범위하한 | 2 |  | X/100
2541 |  | I.S 9 범위상한 | 2 |  | X/100
2542 |  | I.S 9 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2543 |  | I.S 9 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2544 |  | I.S 9 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2545 |  | I.S 10 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2546 |  | I.S 10 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2547 |  | I.S 10 범위하한 | 2 |  | X/100
2548 |  | I.S 10 범위상한 | 2 |  | X/100
2549 |  | I.S 10 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2550 |  | I.S 10 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2551 |  | I.S 10 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2552 |  | I.S 11 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2553 |  | I.S 11 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2554 |  | I.S 11 범위하한 | 2 |  | X/100
2555 |  | I.S 11 범위상한 | 2 |  | X/100
2556 |  | I.S 11 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2557 |  | I.S 11 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2558 |  | I.S 11 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2559 |  | I.S 12 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2560 |  | I.S 12 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2561 |  | I.S 12 범위하한 | 2 |  | X/100
2562 |  | I.S 12 범위상한 | 2 |  | X/100
2563 |  | I.S 12 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2564 |  | I.S 12 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2565 |  | I.S 12 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2566 |  | I.S 13 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2567 |  | I.S 13 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2568 |  | I.S 13 범위하한 | 2 |  | X/100
2569 |  | I.S 13 범위상한 | 2 |  | X/100
2570 |  | I.S 13 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2571 |  | I.S 13 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2572 |  | I.S 13 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2573 |  | I.S 14 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2574 |  | I.S 14 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2575 |  | I.S 14 범위하한 | 2 |  | X/100
2576 |  | I.S 14 범위상한 | 2 |  | X/100
2577 |  | I.S 14 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2578 |  | I.S 14 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2579 |  | I.S 14 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2580 |  | I.S 15 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2581 |  | I.S 15 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2582 |  | I.S 15 범위하한 | 2 |  | X/100
2583 |  | I.S 15 범위상한 | 2 |  | X/100
2584 |  | I.S 15 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2585 |  | I.S 15 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2586 |  | I.S 15 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2587 |  | I.S 16 대상설정 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2588 |  | I.S 16 종류 | 2 | TSV(0), NSV(1), PV1(2), PV2(3)
2589 |  | I.S 16 범위하한 | 2 |  | X/100
2590 |  | I.S 16 범위상한 | 2 |  | X/100
2591 |  | I.S 16 지연시간[분] | 2 | 0~9999[분]
2592 |  | I.S 16 범위방향 | 2 | 범위내(0), 범위외(1) or 상승(0), 하강(1)
2593 |  | I.S 16 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2594 | ON/OFF | T1 L.SV | 2 | EU(0)~M.SV | X/100
2595 |  | T1 M.SV | 2 | L.SV~H.SV | X/100
2596 |  | T1 H.SV | 2 | M.SV~EU(100) | X/100
2597 |  | T1 LU | 2 | EUS | X/100
2598 |  | T1 HD | 2 | EUS | X/100
2599 |  | T2 L.SV | 2 | EU(0)~M.SV | X/100
2600 |  | T2 M.SV | 2 | L.SV~H.SV | X/100
2601 |  | T2 H.SV | 2 | M.SV~EU(100) | X/100
2602 |  | T2 LU | 2 | EUS | X/100
2603 |  | T2 HD | 2 | EUS | X/100
2604 |  | T3 L.SV | 2 | EU(0)~M.SV | X/100
2605 |  | T3 M.SV | 2 | L.SV~H.SV | X/100
2606 |  | T3 H.SV | 2 | M.SV~EU(100) | X/100
2607 |  | T3 LU | 2 | EUS | X/100
2608 |  | T3 HD | 2 | EUS | X/100
2609 |  | T4 L.SV | 2 | EU(0)~M.SV | X/100
2610 |  | T4 M.SV | 2 | L.SV~H.SV | X/100
2611 |  | T4 H.SV | 2 | M.SV~EU(100) | X/100
2612 |  | T4 LU | 2 | EUS | X/100
2613 |  | T4 HD | 2 | EUS | X/100
2614 |  | T5 L.SV | 2 | EU(0)~M.SV | X/100
2615 |  | T5 M.SV | 2 | L.SV~H.SV | X/100
2616 |  | T5 H.SV | 2 | M.SV~EU(100) | X/100
2617 |  | T5 LU | 2 | EUS | X/100
2618 |  | T5 HD | 2 | EUS | X/100
2619 |  | T6 L.SV | 2 | EU(0)~M.SV | X/100
2620 |  | T6 M.SV | 2 | L.SV~H.SV | X/100
2621 |  | T6 H.SV | 2 | M.SV~EU(100) | X/100
2622 |  | T6 LU | 2 | EUS | X/100
2623 |  | T6 HD | 2 | EUS | X/100
2624 |  | H1 L.SV | 2 | EU(0)~M.SV | X/100
2625 |  | H1 M.SV | 2 | L.SV~H.SV | X/100
2626 |  | H1 H.SV | 2 | M.SV~EU(100) | X/100
2627 |  | H1 LU | 2 | EUS | X/100
2628 |  | H1 HD | 2 | EUS | X/100
2629 |  | H2 L.SV | 2 | EU(0)~M.SV | X/100
2630 |  | H2 M.SV | 2 | L.SV~H.SV | X/100
2631 |  | H2 H.SV | 2 | M.SV~EU(100) | X/100
2632 |  | H2 LU | 2 | EUS | X/100
2633 |  | H2 HD | 2 | EUS | X/100
2634 | 시스템 경보 | 경보1 대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2635 |  | 경보1 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
2636 |  | 경보1 설정값 | 2 | EU(절대상한, 절대하한) 또는 EUS(편차상한, 편차하한, 범위외, 범위내) | X/100
2637 |  | 경보1 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
2638 |  | 경보1 동작조건 | 2 | 항상(0), 운전중(1), 정치(2), 프로그램(3)
2639 |  | 경보1 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2640 |  | 경보1 동작방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
2641 |  | 경보1 홀드 | 2 | 해제(0), 설정(1)
2642 |  | 경보2 대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2643 |  | 경보2 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
2644 |  | 경보2 설정값 | 2 | EU(절대상한, 절대하한) 또는 EUS(편차상한, 편차하한, 범위외, 범위내) | X/100
2645 |  | 경보2 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
2646 |  | 경보2 동작조건 | 2 | 항상(0), 운전중(1), 정치(2), 프로그램(3)
2647 |  | 경보2 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2648 |  | 경보2 동작방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
2649 |  | 경보2 홀드 | 2 | 해제(0), 설정(1)
2650 |  | 경보3 대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2651 |  | 경보3 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
2652 |  | 경보3 설정값 | 2 | EU(절대상한, 절대하한) 또는 EUS(편차상한, 편차하한, 범위외, 범위내) | X/100
2653 |  | 경보3 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
2654 |  | 경보3 동작조건 | 2 | 항상(0), 운전중(1), 정치(2), 프로그램(3)
2655 |  | 경보3 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2656 |  | 경보3 동작방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
2657 |  | 경보3 홀드 | 2 | 해제(0), 설정(1)
2658 |  | 경보4 대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2659 |  | 경보4 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
2660 |  | 경보4 설정값 | 2 | EU(절대상한, 절대하한) 또는 EUS(편차상한, 편차하한, 범위외, 범위내) | X/100
2661 |  | 경보4 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
2662 |  | 경보4 동작조건 | 2 | 항상(0), 운전중(1), 정치(2), 프로그램(3)
2663 |  | 경보4 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2664 |  | 경보4 동작방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
2665 |  | 경보4 홀드 | 2 | 해제(0), 설정(1)
2666 |  | 경보5 대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2667 |  | 경보5 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
2668 |  | 경보5 설정값 | 2 | EU(절대상한, 절대하한) 또는 EUS(편차상한, 편차하한, 범위외, 범위내) | X/100
2669 |  | 경보5 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
2670 |  | 경보5 동작조건 | 2 | 항상(0), 운전중(1), 정치(2), 프로그램(3)
2671 |  | 경보5 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2672 |  | 경보5 동작방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
2673 |  | 경보5 홀드 | 2 | 해제(0), 설정(1)
2674 |  | 경보6 대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2675 |  | 경보6 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
2676 |  | 경보6 설정값 | 2 | EU(절대상한, 절대하한) 또는 EUS(편차상한, 편차하한, 범위외, 범위내) | X/100
2677 |  | 경보6 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
2678 |  | 경보6 동작조건 | 2 | 항상(0), 운전중(1), 정치(2), 프로그램(3)
2679 |  | 경보6 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2680 |  | 경보6 동작방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
2681 |  | 경보6 홀드 | 2 | 해제(0), 설정(1)
2682 |  | 경보7 대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2683 |  | 경보7 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
2684 |  | 경보7 설정값 | 2 | EU(절대상한, 절대하한) 또는 EUS(편차상한, 편차하한, 범위외, 범위내) | X/100
2685 |  | 경보7 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
2686 |  | 경보7 동작조건 | 2 | 항상(0), 운전중(1), 정치(2), 프로그램(3)
2687 |  | 경보7 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2688 |  | 경보7 동작방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
2689 |  | 경보7 홀드 | 2 | 해제(0), 설정(1)
2690 |  | 경보8 대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
2691 |  | 경보8 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
2692 |  | 경보8 설정값 | 2 | EU(절대상한, 절대하한) 또는 EUS(편차상한, 편차하한, 범위외, 범위내) | X/100
2693 |  | 경보8 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
2694 |  | 경보8 동작조건 | 2 | 항상(0), 운전중(1), 정치(2), 프로그램(3)
2695 |  | 경보8 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
2696 |  | 경보8 동작방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
2697 |  | 경보8 홀드 | 2 | 해제(0), 설정(1)
2698 | 운전동작설정 | 운전방법 | 2 | 정치(0), 프로그램(1)
2699 |  | T.SV 변화율 | 2 | 0.00~300.00 | X/10
2700 |  | H.SV 변화율 | 2 | 0.00~300.00 | X/10
2701 |  | 정치운전시간[시] | 2 | 0~9999[시]
2702 |  | 정치운전시간[분] | 2 | 0~59[분]
2703 |  | 정전복귀처리 | 2 | STOP(0), COLD(1), HOT(2)
2704 |  | 퍼지 기능 | 2 | 해제(0), 설정(1)
…
2712 | DO | 복합신호 IS 번호2 | 2 | 0~16
2713 |  | 1.연산자 | 2 | NONE(0), AND(1), OR(2), NOT(3), XOR(4), BYPASS(5)
2714 |  | 1.연산값1 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2715 |  | 1.연산값2 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2716 |  | 1.지연시간 | 2 | 0~9999[초] (연산자가 BYPASS일 경우 연산값2 대신 설정됨)
2717 |  | 1.연산 출력릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2718 |  | 2.연산자 | 2 | NONE(0), AND(1), OR(2), NOT(3), XOR(4), BYPASS(5)
2719 |  | 2.연산값1 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2720 |  | 2.연산값2 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2721 |  | 2.지연시간 | 2 | 0~9999[초] (연산자가 BYPASS일 경우 연산값2 대신 설정됨)
2722 |  | 2.연산 출력릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2723 |  | 3.연산자 | 2 | NONE(0), AND(1), OR(2), NOT(3), XOR(4), BYPASS(5)
2724 |  | 3.연산값1 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2725 |  | 3.연산값2 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2726 |  | 3.지연시간 | 2 | 0~9999[초] (연산자가 BYPASS일 경우 연산값2 대신 설정됨)
2727 |  | 3.연산 출력릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2728 |  | 4.연산자 | 2 | NONE(0), AND(1), OR(2), NOT(3), XOR(4), BYPASS(5)
2729 |  | 4.연산값1 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2730 |  | 4.연산값2 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2731 |  | 4.지연시간 | 2 | 0~9999[초] (연산자가 BYPASS일 경우 연산값2 대신 설정됨)
2732 |  | 4.연산 출력릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2733 |  | 5.연산자 | 2 | NONE(0), AND(1), OR(2), NOT(3), XOR(4), BYPASS(5)
2734 |  | 5.연산값1 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2735 |  | 5.연산값2 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2736 |  | 5.지연시간 | 2 | 0~9999[초] (연산자가 BYPASS일 경우 연산값2 대신 설정됨)
2737 |  | 5.연산 출력릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2738 |  | 6.연산자 | 2 | NONE(0), AND(1), OR(2), NOT(3), XOR(4), BYPASS(5)
2739 |  | 6.연산값1 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2740 |  | 6.연산값2 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2741 |  | 6.지연시간 | 2 | 0~9999[초] (연산자가 BYPASS일 경우 연산값2 대신 설정됨)
2742 |  | 6.연산 출력릴레이 | 2 | 0~(최대 릴레이)
2743 | DI | D.I 1 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2744 |  | D.I 1 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2745 |  | D.I 2 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2746 |  | D.I 2 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2747 |  | D.I 3 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2748 |  | D.I 3 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2749 |  | D.I 4 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2750 |  | D.I 4 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2751 |  | D.I 5 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2752 |  | D.I 5 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2753 |  | D.I 6 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2754 |  | D.I 6 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2755 |  | D.I 7 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2756 |  | D.I 7 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2757 |  | D.I 8 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2758 |  | D.I 8 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2759 |  | D.I 9 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2760 |  | D.I 9 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2761 |  | D.I 10 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2762 |  | D.I 10 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2763 |  | D.I 11 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2764 |  | D.I 11 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2765 |  | D.I 12 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2766 |  | D.I 12 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2767 |  | D.I 13 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2768 |  | D.I 13 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2769 |  | D.I 14 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2770 |  | D.I 14 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2771 |  | D.I 15 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2772 |  | D.I 15 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2773 |  | D.I 16 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2774 |  | D.I 16 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2775 |  | D.I 17 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2776 |  | D.I 17 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2777 |  | D.I 18 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2778 |  | D.I 18 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2779 |  | D.I 19 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2780 |  | D.I 19 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2781 |  | D.I 20 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2782 |  | D.I 20 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2783 |  | D.I 21 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2784 |  | D.I 21 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2785 |  | D.I 22 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2786 |  | D.I 22 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2787 |  | D.I 23 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2788 |  | D.I 23 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2789 |  | D.I 24 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2790 |  | D.I 24 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2791 |  | D.I 25 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2792 |  | D.I 25 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2793 |  | D.I 26 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2794 |  | D.I 26 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2795 |  | D.I 27 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2796 |  | D.I 27 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2797 |  | D.I 28 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2798 |  | D.I 28 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2799 |  | D.I 29 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2800 |  | D.I 29 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2801 |  | D.I 30 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2802 |  | D.I 30 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2803 |  | D.I 31 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2804 |  | D.I 31 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
2805 |  | D.I 32 개별감지지연시간_분 | 2 | 0~9999
2806 |  | D.I 32 개별감지지연시간_초 | 2 | 0~59
…
3000 | 운전동작 설정 | 화면밝기조절 | 2 | (7단계)
3001 |  | 절전동작 설정시간 | 2 | 0~99[분]
3002 |  | 부저음 | 2 | 해제(0), 설정(1)
3003 |  | 화면잠금 | 2 | 해제(0), 설정(1)
3004 |  | 메인메뉴 진입암호 | 2 | 0~9999
3005 |  | 저장주기 | 2 | 1~360[초]
3006 |  | 저장매체 | 2 | 내부메모리(0), SD카드(1), 모두(2)
3007 |  | 그리기방식 | 2 | 선(0), 점(1)
3008 |  | 선두께 | 2 | 1픽셀(0), 2픽셀(1)
3009 |  | 배경색 | 2 | 검은색(0), 흰색(1)
3010 | 예약시간 | 예약요일_일 선택 | 2 | 해제(0), 설정(1)
3011 |  | 예약요일_월 선택 | 2 | 해제(0), 설정(1)
3012 |  | 예약요일_화 선택 | 2 | 해제(0), 설정(1)
3013 |  | 예약요일_수 선택 | 2 | 해제(0), 설정(1)
3014 |  | 예약요일_목 선택 | 2 | 해제(0), 설정(1)
3015 |  | 예약요일_금 선택 | 2 | 해제(0), 설정(1)
3016 |  | 예약요일_토 선택 | 2 | 해제(0), 설정(1)
3017 |  | 예약 오전/오후 선택 | 2 | 오전(0), 오후(1)
3018 |  | 예약시간_시 | 2 | 1~12
3019 |  | 예약시간_분 | 2 | 1~59
3020 |  | 예약확인 | 2 | 해제(0), 설정(1)
…
3023 | HIDDEN | 온도 PV HOLD | 2 | 0.00~10.00 | X/100
3024 | HIDDEN | 습도 PV HOLD | 2 | 0.00~10.00 | X/100
…
3026 | PID | AT 버튼 표시 | 2 | 숨김(0), 표시(1)
3027 | DI | DI 부저 유지시간[분] | 2 | 0~9999[분]
3028 |  | DI 부저 유지시간[초] | 2 | 0~59[초]
3029 | 시스템 | 표시언어 | 2 | 한글(0), 영문(1), 중문(2)
3030 |  | 로고화면 | 2 | TH510 로고(0), 사용자 로고(1)
3031 |  | 사용자 암호 | 2 | 0~9999
3032 |  | 초기화면 정보표시 | 2 | 미사용(0), 사용(1)
3033 | COMM | 프로토콜 | 2 | PCLINK(0), PCLINK+SUM(1), MODBUS ASC(2), MODBUS RTU(3)
3034 | COMM | 통신속도 | 2 | 9600(0), 19200(1), 38400(2), 57600(3), 115200(4)
3035 | COMM | 스톱비트 | 2 | 1(0), 2(1)
3036 | COMM | 데이터길이 | 2 | 7(0), 8(1)
3037 | COMM | 패리티비트 | 2 | NONE(0), EVEN(1), ODD(2)
3038 | COMM | 기기번호 | 2 | 1~99
3039 | COMM | 응답시간 | 2 | 0~100
3040 | SYSTEM | 램프 1 | 2 | 0~99
3041 | SYSTEM | 램프 2 | 2 | 0~99
3042 | SYSTEM | 램프 3 | 2 | 0~99
3043 | SYSTEM | 램프 4 | 2 | 0~99
3044 | SYSTEM | 램프 5 | 2 | 0~99
3045 | SYSTEM | 램프 6 | 2 | 0~99
3046 | SYSTEM | 램프 7 | 2 | 0~99
3047 | SYSTEM | 램프 8 | 2 | 0~99
3048 | SYSTEM | 램프 9 | 2 | 0~99
3049 | SYSTEM | 램프 10 | 2 | 0~99
3050 | SYSTEM | 램프 11 | 2 | 0~99
3051 | SYSTEM | 램프 12 | 2 | 0~99
3052 | SYSTEM | 램프 13 | 2 | 0~99
3053 | SYSTEM | 램프 14 | 2 | 0~99
3054 | SYSTEM | 램프 15 | 2 | 0~99
3055 | SYSTEM | 램프 16 | 2 | 0~99
3056 | SYSTEM | 램프 17 | 2 | 0~99
3057 | SYSTEM | 램프 18 | 2 | 0~99
3058 | SYSTEM | 램프 19 | 2 | 0~99
3059 | SYSTEM | 램프 20 | 2 | 0~99
3060 | SYSTEM | 램프 21 | 2 | 0~99
3061 | SYSTEM | 램프 22 | 2 | 0~99
3062 | SYSTEM | 램프 23 | 2 | 0~99
3063 | SYSTEM | 램프 24 | 2 | 0~99
3064 | SYSTEM | 램프 25 | 2 | 0~99
3065 | SYSTEM | 램프 26 | 2 | 0~99
3066 | SYSTEM | 램프 27 | 2 | 0~99
3067 | SYSTEM | 램프 28 | 2 | 0~99
3068 | SYSTEM | 램프 29 | 2 | 0~99
3069 | SYSTEM | 램프 30 | 2 | 0~99
3070 | SYSTEM | 램프 31 | 2 | 0~99
3071 | SYSTEM | 램프 32 | 2 | 0~99
3072 | 시스템 | 펌웨어 진입 암호 | 2 | 0~9999
…
3200 | 운전동작 설정 | 저장파일 명칭 | 6 | 총 6글자
3203 | 이너시그널 | IS 1 명칭 | 24 | 총 23글자
3215 |  | IS 2 명칭 | 24 | 총 23글자
3227 |  | IS 3 명칭 | 24 | 총 23글자
3239 |  | IS 4 명칭 | 24 | 총 23글자
3251 |  | IS 5 명칭 | 24 | 총 23글자
3263 |  | IS 6 명칭 | 24 | 총 23글자
3275 |  | IS 7 명칭 | 24 | 총 23글자
3287 |  | IS 8 명칭 | 24 | 총 23글자
3299 |  | IS 9 명칭 | 24 | 총 23글자
3311 |  | IS 10 명칭 | 24 | 총 23글자
3323 |  | IS 11 명칭 | 24 | 총 23글자
3335 |  | IS 12 명칭 | 24 | 총 23글자
3347 |  | IS 13 명칭 | 24 | 총 23글자
3359 |  | IS 14 명칭 | 24 | 총 23글자
3371 |  | IS 15 명칭 | 24 | 총 23글자
3383 |  | IS 16 명칭 | 24 | 총 23글자
3395 | 시스템경보 | 경보1 명칭 | 24 | 총 23글자
3407 |  | 경보2 명칭 | 24 | 총 23글자
3419 |  | 경보3 명칭 | 24 | 총 23글자
3431 |  | 경보4 명칭 | 24 | 총 23글자
3443 |  | 경보5 명칭 | 24 | 총 23글자
3455 |  | 경보6 명칭 | 24 | 총 23글자
3467 |  | 경보7 명칭 | 24 | 총 23글자
3479 |  | 경보8 명칭 | 24 | 총 23글자
3491 | DI | DI 1 명칭 | 24 | 총 23글자
3503 |  | DI 2 명칭 | 24 | 총 23글자
3515 |  | DI 3 명칭 | 24 | 총 23글자
3527 |  | DI 4 명칭 | 24 | 총 23글자
3539 |  | DI 5 명칭 | 24 | 총 23글자
3551 |  | DI 6 명칭 | 24 | 총 23글자
3563 |  | DI 7 명칭 | 24 | 총 23글자
3575 |  | DI 8 명칭 | 24 | 총 23글자
3587 |  | DI 9 명칭 | 24 | 총 23글자
3599 |  | DI 10 명칭 | 24 | 총 23글자
3611 |  | DI 11 명칭 | 24 | 총 23글자
3623 |  | DI 12 명칭 | 24 | 총 23글자
3635 |  | DI 13 명칭 | 24 | 총 23글자
3647 |  | DI 14 명칭 | 24 | 총 23글자
3659 |  | DI 15 명칭 | 24 | 총 23글자
3671 |  | DI 16 명칭 | 24 | 총 23글자
3683 |  | DI 17 명칭 | 24 | 총 23글자
3695 |  | DI 18 명칭 | 24 | 총 23글자
3707 |  | DI 19 명칭 | 24 | 총 23글자
3719 |  | DI 20 명칭 | 24 | 총 23글자
3731 |  | DI 21 명칭 | 24 | 총 23글자
3743 |  | DI 22 명칭 | 24 | 총 23글자
3755 |  | DI 23 명칭 | 24 | 총 23글자
3767 |  | DI 24 명칭 | 24 | 총 23글자
3779 |  | DI 25 명칭 | 24 | 총 23글자
3791 |  | DI 26 명칭 | 24 | 총 23글자
3803 |  | DI 27 명칭 | 24 | 총 23글자
3815 |  | DI 28 명칭 | 24 | 총 23글자
3827 |  | DI 29 명칭 | 24 | 총 23글자
3839 |  | DI 30 명칭 | 24 | 총 23글자
3851 |  | DI 31 명칭 | 24 | 총 23글자
3863 |  | DI 32 명칭 | 24 | 총 23글자
3875 | 시스템 | 초기화면 정보1 | 30 | 총 30글자
3890 |  | 초기화면 정보2 | 30 | 총 30글자
3905 |  | 초기화면 정보3 | 30 | 총 30글자
3920 | 운전동작 설정 | 사용자 버튼 명칭 | 14 | 총 14글자
…
4000 | TS | T.S 0 | 2 | 0
4001 |  | T.S 0 | 2 | seg time
…
4003 | TS | T.S 1 | 2 | seg time
4004 |  | T.S 1 | 2 | 0
…
4006 | TS | T.S 2 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4007 |  | T.S 2 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4009 | TS | T.S 3 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4010 |  | T.S 3 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4012 | TS | T.S 4 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4013 |  | T.S 4 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4015 | TS | T.S 5 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4016 |  | T.S 5 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4018 | TS | T.S 6 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4019 |  | T.S 6 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4021 | TS | T.S 7 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4022 |  | T.S 7 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4024 | TS | T.S 8 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4025 |  | T.S 8 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4027 | TS | T.S 9 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4028 |  | T.S 9 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4030 | TS | T.S 10 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4031 |  | T.S 10 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4033 | TS | T.S 11 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4034 |  | T.S 11 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4036 | TS | T.S 12 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4037 |  | T.S 12 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4039 | TS | T.S 13 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4040 |  | T.S 13 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4042 | TS | T.S 14 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4043 |  | T.S 14 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4045 | TS | T.S 15 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4046 |  | T.S 15 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4048 | TS | T.S 16 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4049 |  | T.S 16 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4051 | TS | T.S 17 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4052 |  | T.S 17 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4054 | TS | T.S 18 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4055 |  | T.S 18 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4057 | TS | T.S 19 유지시간 | 2 | 0~9999[분]
4058 |  | T.S 19 지연시간 | 2 | 0~9999[분]
…
4063 | 패턴경보 설정 | P.ALM 1 경보대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
4064 |  | P.ALM 1 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
4065 |  | P.ALM 1 설정값 | 2 | EU(경보종류가 1,2일때), EUS(그 외) | X/100
4066 |  | P.ALM 1 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
4067 |  | P.ALM 1 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
4068 |  | P.ALM 1 경보방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
4069 |  | P.ALM 1 홀드설정 | 2 | 해제(0), 설정(1)
4070 |  | P.ALM 2 경보대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
4071 |  | P.ALM 2 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
4072 |  | P.ALM 2 설정값 | 2 | EU(경보종류가 1,2일때), EUS(그 외) | X/100
4073 |  | P.ALM 2 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
4074 |  | P.ALM 2 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
4075 |  | P.ALM 2 경보방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
4076 |  | P.ALM 2 홀드설정 | 2 | 해제(0), 설정(1)
4077 |  | P.ALM 3 경보대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
4078 |  | P.ALM 3 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
4079 |  | P.ALM 3 설정값 | 2 | EU(경보종류가 1,2일때), EUS(그 외) | X/100
4080 |  | P.ALM 3 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
4081 |  | P.ALM 3 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
4082 |  | P.ALM 3 경보방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
4083 |  | P.ALM 3 홀드설정 | 2 | 해제(0), 설정(1)
4084 |  | P.ALM 4 경보대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
4085 |  | P.ALM 4 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
4086 |  | P.ALM 4 설정값 | 2 | EU(경보종류가 1,2일때), EUS(그 외) | X/100
4087 |  | P.ALM 4 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
4088 |  | P.ALM 4 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
4089 |  | P.ALM 4 경보방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
4090 |  | P.ALM 4 홀드설정 | 2 | 해제(0), 설정(1)
4091 |  | P.ALM 5 경보대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
4092 |  | P.ALM 5 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
4093 |  | P.ALM 5 설정값 | 2 | EU(경보종류가 1,2일때), EUS(그 외) | X/100
4094 |  | P.ALM 5 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
4095 |  | P.ALM 5 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
4096 |  | P.ALM 5 경보방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
4097 |  | P.ALM 5 홀드설정 | 2 | 해제(0), 설정(1)
4098 |  | P.ALM 6 경보대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
4099 |  | P.ALM 6 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
4100 |  | P.ALM 6 설정값 | 2 | EU(경보종류가 1,2일때), EUS(그 외) | X/100
4101 |  | P.ALM 6 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
4102 |  | P.ALM 6 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
4103 |  | P.ALM 6 경보방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
4104 |  | P.ALM 6 홀드설정 | 2 | 해제(0), 설정(1)
4105 |  | P.ALM 7 경보대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
4106 |  | P.ALM 7 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
4107 |  | P.ALM 7 설정값 | 2 | EU(경보종류가 1,2일때), EUS(그 외) | X/100
4108 |  | P.ALM 7 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
4109 |  | P.ALM 7 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
4110 |  | P.ALM 7 경보방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
4111 |  | P.ALM 7 홀드설정 | 2 | 해제(0), 설정(1)
4112 |  | P.ALM 8 경보대상 | 2 | 미사용(0), 온도(1), 습도(2)
4113 |  | P.ALM 8 종류 | 2 | 절대상한(1), 절대하한(2), 편차상한(3), 편차하한(4), 범위외(5), 범위내(6)
4114 |  | P.ALM 8 설정값 | 2 | EU(경보종류가 1,2일때), EUS(그 외) | X/100
4115 |  | P.ALM 8 히스테리시스 | 2 | EUS | X/100
4116 |  | P.ALM 8 지연시간[초] | 2 | 0~9999[초]
4117 |  | P.ALM 8 경보방향 | 2 | 정방향(0), 역방향(1)
4118 |  | P.ALM 8 홀드설정 | 2 | 해제(0), 설정(1)
…
5000 | 패턴 | 패턴1 명칭 | 24 | 총 23글자
5012 |  | 패턴2 명칭 | 24 | 총 23글자
…
6188 | 패턴 | 패턴100 명칭 | 24 | 총 23글자
…
7000 | 패턴 관리 (패턴정보) | 패턴1 온도 시작SV | 2 | EU | X/100
7001 |  | 패턴1 습도 시작SV | 2 | EU | X/100
7002 |  | 패턴1 대기동작 시간[분] | 2 | 0~9999[분]
7003 |  | 패턴1 온도 대기 설정값 | 2 | EUS | X/100
7004 |  | 패턴1 습도 대기 설정값 | 2 | EUS | X/100
7005 |  | 패턴1 연결 패턴번호 | 2 | 0~100
7006 |  | 패턴1 패턴 반복횟수 | 2 | 1~999
7007 |  | 패턴1 시작 모드 | 2 | SSV(0), SPV(1)
7008 |  | 패턴1 종료 모드 | 2 | 운전정지(0), 유지세그(1), 연결패턴(2)
…
7010 | 패턴 관리 (패턴정보) | 패턴1 size | 2
7011 |  | 패턴2 온도 시작SV | 2 | EU | X/100
7012 |  | 패턴2 습도 시작SV | 2 | EU | X/100
7013 |  | 패턴2 대기동작 시간[분] | 2 | 0~9999[분]
7014 |  | 패턴2 온도 대기 설정값 | 2 | EUS | X/100
7015 |  | 패턴2 습도 대기 설정값 | 2 | EUS | X/100
7016 |  | 패턴2 연결 패턴번호 | 2 | 0~100
7017 |  | 패턴2 패턴 반복횟수 | 2 | 1~999
7018 |  | 패턴2 시작 모드 | 2 | SSV(0), SPV(1)
7019 |  | 패턴2 종료 모드 | 2 | 운전정지(0), 유지세그(1), 연결패턴(2)
…
7021 | 패턴 관리 | 패턴2 size | 2
…
8089 | 패턴 관리 (패턴정보) | 패턴100 온도 시작SV | 2 | EU | X/100
8090 |  | 패턴100 습도 시작SV | 2 | EU | X/100
8091 |  | 패턴100 대기동작 시간[분] | 2 | 0~9999[분]
8092 |  | 패턴100 온도 대기 설정값 | 2 | EUS | X/100
8093 |  | 패턴100 습도 대기 설정값 | 2 | EUS | X/100
8094 |  | 패턴100 연결 패턴번호 | 2 | 0~100
8095 |  | 패턴100 패턴 반복횟수 | 2 | 1~999
8096 |  | 패턴100 시작 모드 | 2 | SSV(0), SPV(1)
8097 |  | 패턴100 종료 모드 | 2 | 운전정지(0), 유지세그(1), 연결패턴(2)
…
8099 | 패턴 관리 (부분반복) | 패턴100 size | 2
8100 |  | 패턴1 부분반복1 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
8101 |  | 패턴1 부분반복1 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
8102 |  | 패턴1 부분반복1 반복횟수 | 2 | 0~99
8103 |  | 패턴1 부분반복2 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
8104 |  | 패턴1 부분반복2 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
8105 |  | 패턴1 부분반복2 반복횟수 | 2 | 0~99
8106 |  | 패턴1 부분반복3 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
8107 |  | 패턴1 부분반복3 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
8108 |  | 패턴1 부분반복3 반복횟수 | 2 | 0~99
8109 |  | 패턴1 부분반복4 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
8110 |  | 패턴1 부분반복4 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
8111 |  | 패턴1 부분반복4 반복횟수 | 2 | 0~99
8112 |  | 패턴1 부분반복5 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
8113 |  | 패턴1 부분반복5 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
8114 |  | 패턴1 부분반복5 반복횟수 | 2 | 0~99
8115 |  | 패턴1 부분반복6 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
8116 |  | 패턴1 부분반복6 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
8117 |  | 패턴1 부분반복6 반복횟수 | 2 | 0~99
…
9864 | 패턴 관리 (부분반복) | 패턴100 부분반복1 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
9865 |  | 패턴100 부분반복1 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
9866 |  | 패턴100 부분반복1 반복횟수 | 2 | 0~99
9867 |  | 패턴100 부분반복2 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
9868 |  | 패턴100 부분반복2 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
9869 |  | 패턴100 부분반복2 반복횟수 | 2 | 0~99
9870 |  | 패턴100 부분반복3 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
9871 |  | 패턴100 부분반복3 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
9872 |  | 패턴100 부분반복3 반복횟수 | 2 | 0~99
9873 |  | 패턴100 부분반복4 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
9874 |  | 패턴100 부분반복4 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
9875 |  | 패턴100 부분반복4 반복횟수 | 2 | 0~99
9876 |  | 패턴100 부분반복5 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
9877 |  | 패턴100 부분반복5 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
9878 |  | 패턴100 부분반복5 반복횟수 | 2 | 0~99
9879 |  | 패턴100 부분반복6 시작 세그먼트 | 2 | 0~100
9880 |  | 패턴100 부분반복6 종료 세그먼트 | 2 | 0~100
9881 |  | 패턴100 부분반복6 반복횟수 | 2 | 0~99
* 쓰기는 읽기 수식의 반대로 입력하면 됩니다.